AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM REATOR UV PARA DIGESTÃO DE AMOSTRAS

##### *Trindade de Souza, Carla R.; Specht, Matheus; Milani, Márcio R.

##### Escola de Química e Alimentos – Universidade Federal do Rio Grande – FURG

##### Caixa Postal 474 – 96201-900 – Rio Grande – RS

##### {carla_klu@hotmail.com, mateus_specht@yahoo.com, marcmilafurg@gmail.com}

Palavras chave: Preparo de amostra, ferrozina, comparação de médias.

1. INTRODUÇÃO/OBJETIVO

A etapa do preparo da amostra deve ser preferencialmente simples, rápido, usar pequenos volumes, dissolver o analito e gerar resultados precisos e exatos [1]. Para a análise de metais traço em amostras ambientais de água, por exemplo, é preciso eliminar a matéria orgânica naturalmente presente na matriz [2]. A decomposição da matéria orgânica pode ser realizada usando concomitantemente agentes químicos (ácidos e/ou oxidantes fortes) e físicos (radiação ultravioleta, microondas) [3]. Porém, a análise de constituintes traço requer cuidados extremos para evitar a contaminação das amostras. O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de um reator UV construído no Laboratório de Hidroquímica para mínimo manuseio de amostras, comparando seu desempenho frente a um sistema reconhecidamente eficiente.

2. METODOLOGIA

A avaliação do desempenho do sistema foi feita com uma amostra de água coletada no arroio São Lourenço (31 22’ 649”; 52 59’ 910”) em agosto de 2010. Uma alíquota de 10mL da amostra cujo pH foi ajustado para 3 pela adição de H2SO4 e cuja concentração final de H2O2 foi de 9 mmol L-1 foi transferida para o sistema em avaliação. Pelo método consolidado, 10mL da amostra foi irradiada, após a adição de 125uL de H2O2 30%. Alíquotas de amostra irradiada foram transferidas para frascos cônicos com tampa e adicionado 9mL de ácido ascórbico 1%, 0,5mL de solução tampão acetato de sódio pH 3 e 0,5mL de ferrozina 0,01mol L-1. A absorbância foi lida em 562nm [4].

RESULTADOS E DISCUSSÃO

# Em experimentos anteriores ficou demonstrado que o sistema proposto decompunha uma solução de EDTA 10 mmol L-1 com eficiência superior a 95%. Considerando que a complexidade de moléculas orgânicas presentes em ambientes naturais é maior do que a previamente avaliada, foi realizado o experimento aqui descrito. Ao analisar a concentração de ferro presente na amostra submetida à radiação UV pelos dois sistemas (0,141 e 0,183 ug L-1 ferro total (n=4), sistema proposto e convencional, respectivamente) verificou-se que os resultados não diferem estatisticamente em um nível de significância de 95%. Essa conclusão foi obtida usando um teste-t para comparação de médias.

CONCLUSÃO

# O sistema construído demonstrou ser eficiente na decomposição de matéria orgânica, seja usando uma solução padrão de EDTA como usando uma amostra real.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. A. Z. Arruda,UNICAMP,Ricardo Erthal Santelli,UFF, “Mecanização no preparo de amostras”. Quím. Nova vol.20 no.6 São Paulo Nov./Dec. 1997

[2] 	M.L.A.M. Campos, L.C. Mello, D.R. Zanette, M.M.S. Sierra and A. Bendo, “Construção e otimização de um reator de baixo custo para a fotodegradação da matéria orgânica em águas naturais e sua aplicação no estudo da especiação do cobre por voltametria,” Quim. Nova, vol. 24, No. 2, 2001, pp. 257-261.

[3] 	N. Vreden and J. Schafer, Sample preparation techniques in voltammetric trace analysis, Metrohm AG, Switzerland: 1990, p.29.

# [4] M. Y. Kononets, S. V. Pakhomova, A. G. Rozanov e M. A. Proskurnin, Determination of soluble iron species in seawater using ferrozine.  Journal of Analytical Chemistry, vol. 57, No. 7, 2002, pp. 586–589.