ESTUDO DA ESTABILIDADE DO FEIXE DE RAIOS X DE UM EQUIPAMENTO MONOFÁSICO

Retzlaf, Fransuelen Corvo; Terra Jr, José Alfredo de Villa; Góes, Evamberto; Dytz, Aline Guerra

Palavras Chave: Estabilidade a curto prazo, Estabilidade a longo prazo, raios x

Resumo

O Laboratório de Física Médica da FURG conta com um equipamento de raios X monofásico, em uma sala blindada. A energia e a dose associadas aos fótons de raios X produzidos por esse equipamento dependem dos parâmetros operacionais, que são selecionados no painel de controle. Estes parâmetros são: a tensão de pico (kVp), a corrente do tubo (mA) e o tempo de exposição (s). Neste trabalho, realizou-se um controle de estabilidade, a curto e longo prazo, desses parâmetros operacionais. Para medidas a curto prazo, foram realizadas em média 10 medidas consecutivas para cada parâmetro operacional escolhido. Para as medidas a longo prazo, foram realizados 9 conjunto de medidas ao longo de 4 meses. Os dados a curto prazo mostraram variação média de 1% nas medidas de kVp e 5% nas medidas de mAs. Nas medidas a longo prazo, foi encontrada uma variação de 8% nas medidas de kVp e 10% nas medidas de mAs. A variação das medidas a curto prazo mostra boa repetibilidade dos dados associados a dosimetria do feixe. Em relação às medidas a longo prazo, a variação de 10% é comum de ser encontrada em equipamentos monofásicos e deve ser avaliada sua variação para estudos de reprodutibilidade de doses de radiação. Considerando-se que a legislação atual permite variação máxima de 10% para estes parâmetros, conclui-se que os resultados obtidos  estão em conformidade com esta legislação.